## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
  KW 45
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Filter
Lumineszenzspektrum des Perowskiten mit PL gemessen
Gleitender Mittelwert glättet Verlauf: Sprünge durch Spektrometer
Filter 1: LP 711
Filter 2: LP 714
Filter total = Filter 1 ∙ Filter 2
Wieso zwei Filter?

## Slide 3: Fehlerberechnungen: PCO Sensicam
PCO Sensicam
Readout noise: 4…5
A/D conversion: 2 /count
Noise bei 2..3 counts
Liegt unter Rauschen in Kammer:
Dunkelbild, 200 s Exp Time:
  0,2 ± 0,1 counts/s
Fehler erklären noch nicht linken Verlauf…
Chart: Exposure Time (s)

## Slide 4: Fehlerberechnungen: Spannung
Keithley 2000 (Multimeter):
Measurement range: Auto
Accuracy:
At 2 V:
U = V
  =
  Grundsätzlich vernachlässigbar.
Range (V) | Resolution (µV) | Accuracy
0,1 | 0,1 | 50+35
1 | 1 | 30+7
10 | 10 | 30+5
100 | 100 | 45+6
1000 | 1000 | 45+6

## Slide 5: Fehlerberechnungen: Strom
Keithley 2000 (Multimeter):
Measurement range: Auto
Ohm‘sches Gesetz:
Gaußsches Fehlergesetz:
Messwerte: I=1,159 mA, , Annahme , R=100m
Range (V) | Resolution (µV) | Accuracy
0,1 | 0,1 | 50+35
1 | 1 | 30+7
10 | 10 | 30+5
100 | 100 | 45+6
1000 | 1000 | 45+6
Accuracy:

## Slide 6: Ref Charge – G1331
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Jsc (mA/cm2) | 16,77
Voc (mV) | 1101
FF (%) | 53,79
Efficiency (%) | 9,926
Jsc (mA/cm2) | 14,88
Voc (mV) | 1110
FF (%) | 70,44
Efficiency (%) | 11,63
Jsc (mA/cm2) | 16,25
Voc (mV) | 1117
FF (%) | 55,82
Efficiency (%) | 10,13
Jsc (mA/cm2) | 14,93
Voc (mV) | 1089
FF (%) | 66,97
Efficiency (%) | 10,89

## Slide 7: Exponentielle Skalierung der EL
G1331 Zelle 02 mit Dark Image Correction

## Slide 8: Exponentielle Skalierung der EL
Hintergrund grün, da kein Dark Image aufgenommen wurde : 40 counts hintergrund
G1331 Zelle 03

## Slide 9: EL Zeitabhängigkeit
Meine Messung
Strom nur ungefähr 30 µA
Probenfläche: 4x6 = 0,24
Transiente Messung
Probengröße: 0,2
M Córdoba et al 2020 J. Phys. D: Appl. Phys. 53 115501
Chart: Zeit (s)

## Slide 10: Animation einer Transientenmessung
G1331 Zelle 02 Messung 01
1 s Exposure Time, 2,2 V, Sprung 0 s – 1 s?
Chart: Messzeit (s)

## Slide 11: Animation einer Transientenmessung
G1331 Zelle 02 Messung 01
1 s Exposure Time, 2,2 V, Sprung 0 s – 1 s?
Chart: Messzeit (s)

## Slide 12: Animation einer Transientenmessung
G1331 Zelle 03 Messung 02
1 s Exposure Time, 1,4 V, Sprung 0 s – 1 s?
Chart: Messzeit (s)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
1,4 V | 172.4 | 202.3 | 203.6 | 202.4 | 201.6 | 201.2 | 200.4 | 200.6 | 201.2 | 201.8 | 202 | 203.5 | 204.5 | 206.7 | 208.4 | 210.8 | 211.9 | 215 | 217.6 | 221.2 | 223.4 | 227.2 | 231.6 | 234.9 | 238.2 | 242.7 | 246.3 | 250.7 | 255.6 | 260.1 | 265.3 | 268.9 | 273.6 | 277.8 | 283.2 | 287.5 | 291.8 | 297.5 | 301.4 | 305.8 | 310.7 | 316.4 | 320.7 | 325.4 | 329.7 | 333.7 | 339.4 | 343.5 | 348.1 | 352.4 | 356.2 | 359.6 | 364.1 | 368.3 | 373.8 | 375.8 | 379.4 | 383.4 | 386.6 | 389.4

## Slide 13: Animation einer Transientenmessung
G1331 Zelle 03 Messung 05
1 s Exposure Time, 1,5 V
Chart: Messzeit (s)

## Slide 14: Animation einer Transientenmessung
G1331 Zelle 03 Messung 05
1 s Exposure Time, 1,5 V
Chart: Messzeit (s)

## Slide 15: Stromvergleich: Loana und EL Messplatz
G1331 Zelle 01
Stromwerte von Loana und EL konsistent
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.6020000000000001 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 1.9019999999999999 | 1.9019999999999999
Strom EL | 1.33e-06 | 1.123e-05 | 8.154e-06 | -3.143e-06 | 3.736e-06 | 1.38e-05 | 1.727e-05 | 4.009e-05 | 5.284e-05 | 0.0001518 | 0.0001144 | 0.0006917 | 0.002074 | 0.002377 | 0.003804
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.6020000000000001 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 1.9019999999999999 | 1.9019999999999999
Strom EL | 1.33e-06 | 1.123e-05 | 8.154e-06 | -3.143e-06 | 3.736e-06 | 1.38e-05 | 1.727e-05 | 4.009e-05 | 5.284e-05 | 0.0001518 | 0.0001144 | 0.0006917 | 0.002074 | 0.002377 | 0.003804

## Slide 16: Stromvergleich: Loana und EL Messplatz
G1331 Zelle 04
Stromwerte von Loana und EL konsistent, kleine Abweichung im Übergangsbereich
IV Dunkelmessung von Loana sieht komisch aus
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.202 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5019999999999998
Strom EL | 8.253e-05 | 7.336e-05 | 9.277e-05 | 0.0001287 | 0.0002021 | 0.0003137 | 0.0004568 | 0.0006726 | 0.0008609 | 0.001159 | 0.001489 | 0.002061 | 0.002458 | 0.00321 | 0.003638
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.202 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5019999999999998
Strom EL | 8.253e-05 | 7.336e-05 | 9.277e-05 | 0.0001287 | 0.0002021 | 0.0003137 | 0.0004568 | 0.0006726 | 0.0008609 | 0.001159 | 0.001489 | 0.002061 | 0.002458 | 0.00321 | 0.003638

## Slide 17: P3T_063: Prozessierung
P3T_063 fertig prozessiert
6 Zellen metallisiert (Blau markiert) (17.11.)
IV Messungen (geplant 17.11)
EL Messungen
Übersicht über Prozessierung der Perowskitsolarzellen mit gezielt eingebrachten Defekten.
Substrat Nr | Defekt |  |  |  | Metallisiert
 | ITO | Spiro-TTB | PERO | BCO/C60 | 
G1962 |  | X |  | X | 
G1963 |  |  | X |  | X
G1965 | X |  |  |  | X
G1966 | X |  |  |  | 
G1967 |  |  |  | X | X
G1968 |  | X |  |  | X
G1969 |  |  | X |  | 
G1970 |  |  |  | X | 
G1971 |  |  |  |  | X
G1972 |  |  |  |  | 
G1973 |  | X |  |  | 
G1974 |  |  | X |  | X

## Slide 18: Messprotokoll EL
Zelle betrachten: Defekte, Staub, …? Ggf. Foto aufnehmen
Zelle auf Halter fixieren und EL-Kamerabild aufnehmen (Tür geöffnet), Template: Camera_Pic
Exposure Time testen: 1,1 V, 1,5 V, 2,0 V. Signal max bei counts
Exposure Times in LabView: „IV-Template“ Generator eingeben
Signal-Spannungsmessung (0 V- 2 V): Spannungen zufällig (schlecht für IV Vergleich)?
  Spannung anlegen, 60 s warten
    Bei 0 V… 1,1 V nur Strom messen, kein EL Bild (Intensität zu gering)
  EL Bilder aufnehmen, bei zufällig gewählten Exp Times (je nach Verlauf Drift erkennbar)
  Wartezeit: 4 min – zurück zu 5.1)

## Slide 19: P3T_xyz - Gxy- Zelle XY
test
Parameter | Wert
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm^2) | 
Voc (mV) | 
Efficiency (%) | 
FF | 
EL Aufnahme
Kamerabild

## Slide 20
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02

## Slide 21: P3T_XYZ – GXXXX – Zelle 007
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Hi
Hi
Hi
Hi
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 

## Slide 22
Hi